## Slide 1
SpiroBird
IoT digitalni spirometar u obliku igre u stilu Flappy Bird
Razvoj ugradbenih sustava · ak. god. 2025./2026. · Tehničko veleučilište u Zagrebu
Hrvoje Renato Šokčić — razvoj softverskog rješenja
Ivan Benčić — simulacija Domagoj Lepen — testiranje
Sven Gavranović — dokumentacija

## Slide 2
Problem i motivacija
• Poticajna spirometrija = standardna respiratorna vježba (rehabilitacija, KOPB, postoperativno)
  – vježbe su monotone → pacijenti ih preskaču
  – mehanički spirometri (kuglice) ne daju mjerljive podatke
• Ideja: pretvoriti vježbu u igru s mjerljivim, trajno pohranjenim rezultatima
• Korisnik 'dahom' upravlja pticom — cilj: stabilan protok u medicinskoj zoni
  – pragovi 600 / 900 / 1200 ml/s preuzeti iz medicinskih smjernica
  – uspjeh = protok 900–1200 ml/s stabilno NEPREKIDNO 5 sekundi
  – protok > 1200 ml/s = trenutni neuspjeh
• U prototipu dah emulira potenciometar — signalni put identičan stvarnom senzoru protoka

## Slide 3
Arhitektura sustava
dva fizička ESP32-S3 + backend
• CONTROLLER / MASTER (ESP32-S3-N16R8)
  – jedini izvor istine: senzor, logika vježbe, aktuatori, Wi-Fi, NVS
• DISPLAY / SLAVE (ESP32-S3 + 2.8" ILI9341V + kapacitivni touch)
  – isključivo renderira primljeno — ne spaja se na Wi-Fi, nema touch izbornike
• ESP-NOW broadcast 40 Hz (48 B paket: magic + verzija + seq + checksum)
• BACKEND: Node.js/Express + dashboard — javno na spirobird.onrender.com
  – HTTP POST rezultata SAMO nakon završetka pokušaja, timeout 1500 ms
• Offline-first: bez Wi-Fi-ja i servera igra radi potpuno normalno
[ SLIKA: arhitektura.png ] blok dijagram (može screenshot iz wikija, str. 4)

## Slide 4
Hardver i ožičenje
• Potenciometar B10K → ADC GPIO4 (emulator protoka daha)
• Vibro motor preko NPN 2N2222A: 1 kΩ baza, 10 kΩ pull-down, flyback dioda
• Wake gumb GPIO21 (start / skip portala / buđenje iz deep sleepa — RTC EXT0)
• Onboard WS2812 RGB LED — statusna indikacija stanja
• Napajanje 5 V / 1 A, zajednički GND; motor (3 V) na 5 V samo u kratkim pulsevima
[ SLIKA: shema-spajanja.png ] shema iz Circuit Designera
[ SLIKA: foto-setup.jpg ] fotografija stvarnog postava (oba uređaja)

## Slide 5
Obrada signala
ADC → protok u ml/s, 100 Hz
• Uzorkovanje 100 Hz, usrednjavanje 4 uzorka, korisni ADC raspon 200–3900
• Kalibracija s fiksnim centrom: knob u zoni 1700–2300 držan 2 s → nul-točka = 2000
  – display uživo navodi korisnika: 'turn UP / turn DOWN / hold it right there!'
• Deadzone ±70 → otklon se linearno mapira u 0–1400 ml/s
• EMA filter (α = 0.20) — uklanja šum bez osjetnog kašnjenja
• Stabilnost: ring buffer 500 ms, peak-to-peak varijacija < 180 ml/s
• Volumen numeričkom integracijom: V += protok × dt
  – izmjereni šum na hardveru: p2p < 2 ml/s — izvrsno

## Slide 6
Logika vježbe — state machine
• IDLE → CALIBRATING → READY → ACTIVE → SUCCESS / FAIL → RESULT → IDLE (+ SLEEP)
• Svaka tranzicija se ispisuje na serijsku konzolu (dijagnostika)
• ACTIVE: integracija volumena, praćenje max/prosjeka, stable timer 0→5000 ms
  – FAIL_OVER_1200: filtrirani > 1200 ili sirovi > 1250 (zaštita od šiljaka)
  – FAIL_TIMEOUT: pokušaj dulji od 60 s
• Nova runda: pomak knoba (uz re-arm na mirovanju) ili gumb (puna rekalibracija)
• Bez blokirajućeg delay() u cijeloj logici — millis() raspoređivanje
• ISR-ovi postavljaju samo volatile zastavice (siguran ISR dizajn)

## Slide 7
ESP-NOW komunikacija
bez uparivanja MAC adresa
• Broadcast FF:FF:FF:FF:FF:FF, 40 Hz — Display ne treba nikakvu konfiguraciju
• Problem: ESP-NOW mora biti na istom kanalu kao Wi-Fi Controllera
  – Controller: kanal prati Wi-Fi; offline = fiksni kanal 1
  – Display: skenira kanale 1–13 (300 ms/kanal), lock nakon 3 valjana paketa
  – gubitak > 1 s → NO SIGNAL; > 3 s → automatski re-scan i re-lock
• Paket 48 B: magic 0x5342, verzija, redni broj, XOR checksum
  – neispravni paketi se odbacuju i broje; layout čuva static_assert na obje strane
• Display NIKAD ne ide u deep sleep — radio bi prestao slušati
[ SLIKA: foto-igra.jpg ] display s igrom uživo (ACTIVE)

## Slide 8
Wi-Fi provisioning
captive portal — bez hardkodiranih lozinki
• Spremljena mreža → spajanje 15 s → online
• Bez spremljene mreže → AP 'SpiroBird-Setup' + captive portal (192.168.4.1)
  – Display istovremeno prikazuje upute (status stiže ESP-NOW-om!)
• Spremljena mreža nedostupna → korisnik bira na gumbu:
  – kratki pritisak = igraj OFFLINE · dugi (1 s) = otvori portal
  – display crta progress bar držanja gumba uživo
• Gumb držan pri uključivanju → portal odmah (promjena mreže)
• Gubitak veze u radu: max 2 pokušaja pa trajni offline (štiti ESP-NOW kanal)
• OFFLINE je deterministično, terminalno stanje — demo se ne može 'zaglaviti'
[ SLIKA: foto-decision.jpg ] decision ekran (kratki/dugi pritisak)
[ SLIKA: screenshot-portal.png ] captive portal na mobitelu

## Slide 9
Igra na displayu
LovyanGFX · 30 FPS · double buffering
• Full-screen sprite 320×240 @ 8bpp (76.8 KB) → bez treperenja, 1 SPI push po frameu
• Ptica prati filtrirani protok s inercijom (spring + damping fizika)
• Linije 600/900/1200, ciljni koridor, kozmetičke cijevi, stability bar 0–5 s
• HUD: protok, volumen, stable timer + Wi-Fi/server status (javlja Controller)
• Ekrani za sva stanja: kalibracija s coachingom, uspjeh/neuspjeh, rezultat, sleep…
• Fake-demo mod: bez Controllera nakon 8 s vrti cijelu demo partiju (testiranje)
• Pseudo sleep: 1 min → dim, +15 s → backlight off; buđenje DODIROM ili aktivnošću

## Slide 10
Haptika i statusna indikacija
• Vibracijski motor (pattern engine, non-blocking):
  – upozorenje (izlazak iz zone / blizu 1200): 300 ms
  – uspjeh: 500 ms 'win' puls · neuspjeh: uzorak 3 × 600 ms
  – sigurnost: tvrdi limit segmenta 1000 ms, cooldown 400 ms, pin LOW prva instrukcija boota, sinkroni boot self-test
• RGB LED po stanju:
  – plava=IDLE · ljubičasta=kalibracija · žuta=READY · zelena=ACTIVE/uspjeh · crvena=FAIL
• Buzzer eliminiran nakon testiranja (neispravna komponenta) — kod ostaje iza zastavice

## Slide 11
Upravljanje potrošnjom
• Controller:
  – 60 s bez inputa → pseudo sleep (iz BILO KOJEG stanja)
  – 3 min → pravi deep sleep (esp_deep_sleep_start)
  – buđenje: gumb (RTC EXT0 — radi i iz deep sleepa), pomak knoba (debounce 50 ms)
• Display:
  – 1 min → prigušenje, +15 s → backlight ugašen
  – buđenje: dodir ekrana (FT6336G) ili automatski na aktivnost igre
  – deep sleep NAMJERNO izostavljen — ESP-NOW prijemnik mora uvijek slušati
• Neaktivnost = isključivo input (pomak/gumb/događaji) — nijedno stanje ne drži uređaj budnim
[ SLIKA: foto-sleep.jpg ] sleep ekran (opcionalno)

## Slide 12
Backend i dashboard
Node.js / Express · Render.com
• REST API: /health · POST/GET/DELETE /api/results · /api/highscore
• Pohrana: results.json (atomični upisi); dokumentirano ograničenje free tiera
• Dashboard: kartice (najbolji volumen, uspješnost), tablica, auto-refresh 3 s
• JAVNO U PRODUKCIJI: https://spirobird.onrender.com
• Controller POST-a samo nakon SUCCESS/FAIL — nikad tijekom igre; timeout 1500 ms + retry
[ SLIKA: screenshot-dashboard.png ] dashboard s pravim rezultatima

## Slide 13
Verifikacija i testiranje
• Simulacija PRIJE hardvera (Python, 1:1 port logike):
  – 23 unit testa: EMA, mapiranje, stabilnost, volumen, uspjeh/fail, protokol (48 B + checksum)
  – 5 scenarija s ispisom tranzicija — identičan format kao firmware Serial
• Bring-up na hardveru strogo po koracima:
  – senzor → aktuatori → backend → display → ESP-NOW → puna igra → sleep
  – 8 pronađenih i riješenih problema — svi dokumentirani (simptom→uzrok→rješenje)
• Statistika igranja: 29 pokušaja, 66 % uspješnosti, najbolji volumen 17.5 L

## Slide 14
Tri najpoučnija problema s hardvera
materijal za diskusiju
• 1. Motor se vrtio neprekidno od boota
  – async puls + watchdog u loop() koji se ne vrti dok setup() blokira na Wi-Fi portalu
  – pouka: sigurnosna logika ne smije ovisiti o glavnoj petlji → sinkroni self-test
• 2. Display u petlji hvata/gubi ESP-NOW signal
  – Wi-Fi auto-reconnect skenira kanale i 'vuče' ESP-NOW TX kanal sa sobom
  – pouka: deterministička stanja umjesto pozadinskih retrya → offline = terminalno
• 3. TFT_eSPI StoreProhibited crash na ESP32-S3
  – poznati neriješeni bug biblioteke (issue #3743) — plan rizika je predvidio fallback
  – pouka: za svaki rizik unaprijed imati izlaz → migracija na LovyanGFX u 1 commitu

## Slide 15
Git proces i kolaboracija
• 35+ atomičkih commitova s opisnim porukama — povijest priča razvoj uključujući bugfixeve
• Stabilan main + feature grane; branch protection (PR obavezan za merge)
• Pull requestovi s opisima, code review i merge po ulogama članova tima
• Wiki: opis zadatka, analiza zahtjeva (45+ zahtjeva), use-case + sekvencijski dijagrami, arhitektura (dijagrami razreda/stanja/aktivnosti u Mermaidu)
• docs/: plan, ožičenje, protokol, plan testiranja, izvještaji, troubleshooting
• Prezentacija (ova!) committana u repo — uključujući generator (build_pptx.py)
[ SLIKA: screenshot-github.png ] GitHub: mergani PR-ovi / network graph

## Slide 16
Plan demonstracije uživo
• 1. Uključivanje → kalibracija s coachingom na ekranu (CENTER the knob)
• 2. Uspješna vježba: zona 900–1200, stability bar → SUCCESS + vibracija + LED
• 3. Rezultat na javnom dashboardu (spirobird.onrender.com) u stvarnom vremenu
• 4. Neuspjeh: protok preko 1200 → crveno nebo, FAIL + 3 vibracije
• 5. Otpornost: gašenje Displaya i ponovno uključenje → automatski re-lock kanala
• 6. Sleep: 60 s mirovanja → pseudo sleep; dodir budi ekran; gumb budi Controller
  – rezerva: offline mod — sve radi i bez interneta (ako Wi-Fi na fakultetu zakaže)

## Slide 17
Zaključak i moguće nadogradnje
• Sustav je u potpunosti implementiran i validiran na stvarnom hardveru
• Demonstrirani elementi ugradbenih sustava: ADC, prekidi + ISR zastavice, event-driven dizajn bez delay(), state machine, PWM/LEDC, NVS, watchdog guardovi, bežični protokoli, sleep modovi
• Nadogradnje:
  – stvarni senzor protoka daha (diferencijalni tlak) — zamjena u jednom modulu
  – korisnički profili, trajna baza, BLE aplikacija, OTA, 3D kućište
•
• Hvala na pažnji — pitanja?